Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

ΑΤΕΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

εργαστηριο βιολογιας κυτταρου

οπτικο Μικροσκοπιο

οδηγιεσ  χρησησ

Tο μικροσκόπιο


οδηγιεσ μικροσκοπικησ  παρατηρησησ


1. Φωτισμός

Aνοίξτε τον διακόπτη ρεύματος του μικροσκοπίου σας. Η φωτεινότητα μεταβάλλεται στην επιθυμητή ένταση με την βοήθεια του ροοστάτη. Ανάλογα με τον τύπο του μικροσκοπίου, ο διακόπτης του ρεύματος και ο ροοστάτης (εάν υπάρχει) μπορεί να είναι μαζί ή χωριστά.

Γενικά, όσο αυξάνεται η μεγέθυνση, χρειάζεται περισσότερη ένταση φωτός, επειδή μικραίνει το άνοιγμα του οπτικού πεδίου του αντικειμενικού φακού άρα και η δέσμη του φωτός που εισέρχεται σ’ αυτόν.

Ρυθμίστε αναλόγως.

2. Τοποθέτηση αντικειμενοφόρου πλάκας

Πάρτε την αντικειμενοφόρο πλάκα από την ειδική θήκη. Ελέγξατε την κατάστασή της (ραγισμένη, ακάθαρτη), καθαρίστε και τοποθετήστε την σταθερά στην τράπεζα με την καλυπτρίδα προς τα επάνω.

Το πάχος της τομής του δείγματος κυμαίνεται συνήθως από 0.8 mm έως 1.5 mm. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται ακόμη λεπτότερη τομή, ως προς το ανώτερο τουλάχιστον όριο.

Με γυμνό μάτι, μετακινήστε το προς παρατήρηση δείγμα σας περίπου στο κέντρο του φωτεινού κύκλου που αναδύεται από τον υποκείμενο πυκνωτή.

Εάν θέλετε να δείτε ένα αντικείμενο όρθιο ((), τοποθετήστε το ανάποδα (() (γιατί;).

3. Εστίαση με τον μικρότερης μεγεθυντικής ισχύος αντικειμενικό φακό  4x  ή 10x

Στο σχήμα φαίνεται η κίνηση προς τα επάνω ή κάτω της τράπεζας σε σχέση με την περιστροφή του κοχλία εστίασης.

Γυρίστε την στρεπτή πλάκα των αντικειμενικών φακών και φέρτε πάνω από το παρασκεύασμά σας τον μικρότερης μεγεθυντικής ισχύος αντικειμενικό,  συνήθως 4x ή 10x.

Εστιάστε ευκρινώς, αρχικά με τον μακρομετρικό κοχλία και στην συνέχεια με τον μικρομετρικό.

Πετύχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα μεταβάλλοντας τις παραμέτρους παρατήρησης, όπως την ένταση του φωτός, το ύψος του πυκνωτή και το διάφραγμα.

Κατά την μετάβαση από αντικειμενικό μικρής μεγεθυντικής ισχύος προς φακό μεγαλύτερης ισχύος, τοποθετείτε το ακριβές αντικείμενο παρατήρησης πάντοτε στο κέντρο του φωτεινού οπτικού σας πεδίου.

Μεταπηδήστε στις μεγαλύτερες μεγεθύνσεις χρησιμοποιείτε διαδοχικά τους φακούς 10x, 20x, 40x, 100x.

Εφ όσον έχετε ήδη εστιάσει με τον μικρότερης ισχύος φακό, στις επόμενες μεγεθύνσεις η εστίαση γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, με μικρή περιστροφή του μικρομετρικού κοχλία ακριβείας με φορά αντίθετη προς την πλευρά σας (οι φακοί είναι ισοεστιακοί). Η τράπεζα ανυψώνεται επειδή μειώνεται η απόσταση εργασίας. Ανάλογη διαδικασία μπορείτε να ακολουθήσετε όταν από μία μεγάλη μεγέθυνση επανέρχεστε σε μία μικρότερη, μόνο που τώρα περιστρέφετε τον μικρομετρικό κοχλία πτος την αντίθετη κατεύθυνση.

Μεταβάλλετε και πάλι τις παραμέτρους παρατήρησης σε κάθε διαφορετική μεγέθυνση.

Σημειωση

Οι παρατηρήσεις στο μικροσκόπιο και στερεοσκόπιο αρχίζουν πάντοτε από την μικρότερη μεγέθυνση.  Αυξάνετε σταδιακά την μεγέθυνση, ανάλογα με τις ανάγκες παρατήρησης.

Πλεονεκτήματα:
1. Εύκολη και γρήγορη εστίαση

Αποφεύγετε την άσκοπη περιπλάνησή σας και την τυχαία αναζήτηση του αντικειμένου σας, επειδή το εύρος του οπτικού σας πεδίου είναι πολύ μεγαλύτερο στην μικρή μεγέθυνση. Οσο αυξάνεται την μεγέθυνση αυτό μειώνεται.

2. Ευκρίνεια εικόνας

Στις μικρότερες μεγεθύνσεις έχετε μεγαλύτερο βάθος πεδίου, άρα ευκρίνεια εικόνας σε μεγαλύτερο πάχος του δείγματος.

3. Αποφυγή βλάβης

Κατά την μετάβαση σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις, η τράπεζα ανυψώνεται και η απόσταση εργασίας μειώνεται. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, για να αποφύγετε την βίαιη πρόσκρουση του αντικειμενικού φακού στην αντικειμενοφόρο, που θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του δείγματος και την πρόκληση ζημιών στην επιφάνεια του φακού.

4. Ρύθμιση της Διακορικής απόστασης

Συγχωνέψτε σε μία μοναδική εικόνα την αριστερή και δεξιά εικόνα των ματιών σας, μετακινώντας τους προσοφθάλμιους φακούς μέσα ή έξω.

Εάν φοράτε γυαλιά αφαιρέστε τα σκίαστρα των προσοφθάλμιων.

Εάν υπάρχουν και άλλοι χρήστες του ιδίου μικροσκοπίου, μπορείτε να σημειώσετε την προσωπική τιμή της διακορικής σας απόστασης. Η απόσταση αναγράφεται στην προσαρτημένη κλίμακα μεταξύ των προσοφθάλμιων φακών. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται την επαναλαμβανόμενη ρύθμιση σε κάθε νέα χρήση.

5. Διοπτρική ρύθμιση του προσοφθάλμιου φακού

Α. Παρατηρήστε με το δεξιό σας μάτι μέσα από τον δεξιό προσοφθάλμιο φακό και εστιάστε με την βοήθεια του μακρομετρικού συνήθως κοχλία εστίασης.

Παρατηρήστε με το αριστερό σας μάτι μέσα από τον αριστερό προσοφθάλμιο φακό και εστιάστε με τον διοπτρικό δακτύλιο.

Οταν και οι δύο προσοφθάλμιοι φακοί διαθέτουν διοπτρικό; δακτύλιο, τότε η εστίαση μπορεί να γίνει ανεξάρτητα στον κάθε φακό χωρίς απαραίτητα την βοήθεια των κοχλιών εστίασης.

Β. Φέρτε τον αντικειμενικό φακό 40x επάνω από το παρασκεύασμά σας, περιστρέφοντας την στρεπτή πλάκα των αντικειμενικών φακών. Εστιάστε το προς παρατήρηση αντικείμενό σας, χρησιμοποιώντας τους κοχλίες εστίασης.

Στην συνέχεια, φέρτε σε θέση παρατήρησης τους αντικειμενικούς φακούς 4x ή 10x. Χωρίς την βοήθεια του μικρομετρικού ή του μακρομετρικού κοχλία, ρυθμίστε περιστρέφοντας τους διοπτρικούς; δακτυλίους των προσοφθάλμιων φακών, ώστε να αποκτήσετε ευκρινές είδωλο στο κάθε σας μάτι ανεξάρτητα.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία δύο φορές για να ρυθμίσετε τέλεια την διοπτρική απόσταση.

Η παραπάνω ρύθμιση διορθώνει το μήκος του οπτικού σωλήνα παρατήρησης του μικροσκοπίου, επειδή αποκαθιστά την διαφορά της διοπτρικής απόστασης μεταξύ του αριστερού και δεξιού ματιού του χρήστη. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να έχει όλα τα πλεονεκτήματα των υψηλής ποιότητας αντικειμενικών, συμπεριλαμβανομένης της ισοεστιακότητάς τους.

6. Επιλογή αντικειμενικού φακού

Περιστρέψτε την στρεπτή πλάκα των αντικειμενικών φακών στην επιθυμητή μεγέθυνση, αφού βεβαιωθείτε ότι ο φακός βρίσκεται στην σωστή του θέση (ακούγεται ελαφρώς «κλίκ»).

Ενα από τα συνήθη οπτικά προβλήματα είναι να εμφανίζεται σκοτεινό ένα τμήμα του οπτικού πεδίου. Η συνήθης αιτία είναι η εκτός οπτικού άξονα θέση του αντικειμενικού φακού.

7. Ρύθμιση Ανοίγματος του διαφράγματος (ίριδα) 

Tο διάφραγμα αυτό είναι προσαρτημένο στον πυκνωτή και σχεδιάστηκε για την ρύθμιση του Αριθμητικού Ανοίγματός του και όχι για την λαμπρότητα του φωτισμού. Το άνοιγμα του διαφράγματος μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να ταιριάζει με το Αριθμητικό άνοιγμα του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου αντικειμενικού φακού, με σκοπό την βέλτιστη απόδοση του αντικειμενικού, όπως το βάθος πεδίου, η αντίθεση και η διακριτική ικανότητα.

Παρόλαυτα, επειδή τα μικροσκοπικά παρασκευάσματα έχουν γενικώς μικρή οπτική αντίθεση (φωτός και σκιάς), η εικόνα τους στερείται επαρκούς αντίθεσης εάν ο αντικειμενικός χρησιμοποιείται με ολόκληρο το αριθμητικό του άνοιγμα. Ως εκ τούτου, είναι συχνά προτιμότερο το άνοιγμα του διαφράγματος να κλείνει κατά τι λιγότερο του Αριθμητικού ανοίγματος του αντικειμενικού, περίπου 70-80 %. Για να παρατηρήσετε την εικόνα του διαφράγματος, αφαιρέστε τους προσοφθάλμιους φακούς και κοιτάξτε μέσα από τον  ανοιχτό οπτικό σωλήνα την έξοδο της κόρης του αντικειμενικού.

9. Παρατήρηση με ελαιοκατάδυση

Η παρατήρηση με τον αντικειμενικό φακό 100x είναι δυνατή με την χρησιμοποίηση ελαίου κατάδυσης (κεδρέλαιου) μεταξύ της άκρης του φακού και της καλυπτρίδας. Εάν σχηματιστούν φυσαλίδες αέρα στο εσωτερικό της σταγόνας του ελαίου, η εικόνα δεν θα είναι καλή. Για να απομακρύνετε τις φυσαλίδες αέρα, μετακινήστε μερικές φορές την στρεπτή πλάκα των αντικειμενικών ή προσθέστε μία άλλη σταγόνα κεδρελαίου.

Ακόμη  καλύτερη εικόνα επιτυγχάνεται εάν τοποθετηθεί μία σταγόνα κεδρελαίου στον πυκνωτή και τον φέρει σε επαφή με την κάτω επιφάνεια της αντικειμενοφόρου.

Για την καλύτερη διευκόλυνση και την ταχύτερη παρατήρησή σας με ελαιοκατάδυση, σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα με την σειρά που περιγράφονται:

1. Εστιάστε αρχικά το παρασκεύασμά σας με τον αντικειμενικό 40x.

2. Φέρτε στο κέντρο του οπτικού σας πεδίου το ακριβές σημείο που θέλετε να παρατηρήσετε.

3. Κατεβάστε την τράπεζα στην χαμηλότερη θέση της.

4. Περιστρέψτε την στρεπτή πλάκα σε θέση που να ανοίγει ο χώρος πάνω από την αντικειμενοφόρο, συνήθως μεταξύ αντικειμενικών 4x και 10x.

5. Προσθέστε μία σταγόνα κεδρελαίου πάνω στο δείγμα σας.

6. Φέρτε στον οπτικό άξονα τον αντικειμενικό 100x.

7. Με γυμνό μάτι, ανεβάζετε αργά την τράπεζα με την βοήθεια του μακρομετρικού κοχλία, μέχρι το μέτωπο του φακού να έρθει σε επαφή με την σταγόνα κεδρελαίου (κατάδυση).

8. Στην συνέχεια, παρατηρώντας μέσα από τους προσοφθάλμιους, ανεβάζετε υψηλότερα την τράπεζα αλλά με τον μικρομετρικό κοχλία μέχρι τέλειας εστίασης.

(Οταν αποκτήσετε την ανάλογη εμπειρία, μπορείτε να παραλείπετε τα βήματα 3 και 7)

Μετά την ολοκλήρωση της παρατήρησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει απόλυτα τον φακό και κάθε άλλο αντικείμενο που καλύφθηκε από το κεδρέλαιο:

α. Τους μολυσμένους φακούς, 100x  ( ή 40x, που από λάθος, πιθανόν να μολύνατε ).

β. Τις αντικειμενοφόρους πλάκες.

γ. Πιθανά σημεία του μικροσκοπίου (π.x  τράπεζα) ή της θέσης εργασίας σας.

Χρησιμοποιήστε αρχικά το ειδικό χαρτί φακών, εμποτισμένο με λίγη ξυλόλη (ή αλκοόλη ή διάλυμα αλκοόλης-ξυλόλης σε αναλογία 7:1), και στη συνέχεια απομακρύνετε τα τελευταία ίχνη κεδρελαίου με στεγνό και καθαρό χαρτί φακών. Άλλα είδη χάρτου μπορεί να προξενήσουν γρατζουνιές στο γυαλί των φακών.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν αφήσετε να στεγνώσει το κεδρέλαιο θα καταστραφεί ο φακός και η αντικειμενοφόρος πλάκα.

10. Στο τέλος:

1. Απομακρύνετεαφαιρέστε την αντικειμενοφόρο και επιστρέψτε την στη θέση της

2. Τοποθετήστε τον 4Χ ή 10Χ αντικειμενικό φακό στη θέση εστίασης

3. Ρυθμίστε την ένταση φωτισμού στο χαμηλότερο σημείο

4. Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και τυλίξτετο κατάλληλα
5. Τοποθετήστε το μικροσκόπιο στην θέση του
